#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключите счетчик к ПК и включите его. Подождите, пока компьютер распознает USB-накопитель с именем «Загрузчик».

- Не используйте прибор в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.

- Батарейки, использованные для замены инструментов, и выброшенные инструменты нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, обращайтесь в соответствии с соответствующими национальными или местными законами и правилами.

- Когда есть какие-либо проблемы с качеством инструмента или когда возникает вопрос об использовании инструмента. Вы можете связаться с онлайн-службой поддержки клиентов «Finiris» или с производителем, мы решим эту проблему за вас в первый раз.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

【 2.1 】 Технические характеристики

| сигнал | Диапазон | Точность | Постановления | Максимальная нагрузка | Внешний источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход активного тока (мА) | 0 ~ 24 мА | ± (0.1% + 0.005) | 0.01mA | 7500Ω |  |
| Выход пассивного тока (XMT) | 0∼ 24 мА | ± (0.1% + 0.005) | 0.01mA |  | 0∼ 30В |
| Voltagе (В) выход | 0∼ 24В | ± (0.1% + 0.005) | 0.01V |  |  |
| петля 24В | 0∼ 24 мА | ± (0.1% + 0.005) | 0.01mA |  |  |
| Выходная частота (Гц) | 0∼ 9999 Гц | ± 2% | 5 цифры |  |  |
| Токовый (мА) вход | 0∼ 24 мА | ± (0.1% + 0.005) | 0.01mA |  |  |
| Voltage (В) вход | 0∼ 30В | ± (0.1% + 0.005) | 0.01V |  |  |

【 2.2 】 Описание функций

- 【 Преобразование отображения технического количества 】: Сигналы отображаются в виде физических или инженерных (т.е. чисто количественных) значений. Физическое количество линейно соответствует инженерному количеству. НапримерampНапример, токовый сигнал 4~20 мА соответствует 0~100, то есть 4 мА соответствует 0, 12 мА соответствует 50, а 20 мА соответствует 100. Этот диапазон может быть изменен параметрами

- 【Предустановленное значение 】: 4 группы часто используемых значений сигнала могут быть предварительно заданы для облегчения быстрой настройки выхода.

- 【Преобразование сигнала】: входной сигнал преобразуется в выходной сигнал, который может быть преобразован между различными физическими величинами; для бывшегоample сигнал входной частоты преобразуется в сигнал тока, а диапазон ввода составляет 0–1000 Гц в 4–20 мА.

- 【Программирование вывода 】: Он имеет функцию вывода автоматического и непрерывного изменения размера в соответствии с заданными параметрами и может выбирать три режима: монотонный подъем, монотонный спад и цикл.

- 【Кривая в реальном времени】: тренд изменения входных и выходных сигналов можно отобразить, нарисовав кривую, аampвремя кривой может быть установлено. Он также может автоматически регулировать кривую отображения в диапазоне максимальных и минимальных значений в течение определенного периода времени.

- 【 Ведомое устройство Modbus 】: FNIRSI SG-003A может обмениваться данными с программным обеспечением для настройки или ПЛК через RS485.

- 【Обновление прошивки 】: USB-эмулированный U-диск для обновления прошивки

【 2.3 】 Терминал интерфейса

- На верхней поверхности имеется 4 порта для проводки с внутренним диаметром 4 мм, которые представлены кольцами разного цвета.

- Синий порт (IN-) является альтернативной функцией, а также входом, который можно переключить на независимый тестовый источник питания 24 В. Порт (IN-) внутренне закорочен, а черный (COM) порт находится в состоянии ввода. Когда порт (IN-) является независимым источником питания, имеется напряжение 24 В.tage между (COM) портом

- Красный (OUT) порт и черный (COM) порт образуют выходной порт

- Желтый (IN+) и синий (IN-) образуют входной порт

- Когда порт (IN-) является независимым источником питания, его можно назвать портом (24 В), и он образует пару выходных портов с портом (COM).

ЗАМЕТКА
Предел безопасности об.tagЭлектропитание входной клеммы не может превышать 30 В пик-пик, превышение предела приведет к повреждению оборудования.

【 2.4 】 Питание и зарядка

- Встроенная батарея: литиевая батарея большой емкости 3000 мА

- Дисплей батареи: отображает текущий уровень заряда батареи в правом верхнем углу дисплея.

- Порт зарядки: порт Type-C (5 В постоянного тока)

- Состояние заряда: во время зарядки кнопка питания будет гореть красным светом. При полной зарядке она автоматически прекратит зарядку и загорится синим светом.

#### КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ВВЕДЕНИЕ

- Все кнопки выполнены из белого полупрозрачного силиконового материала. Цветная светодиодная подсветка устанавливается под кнопкой, что позволяет менять цвет поверхности клавиши при изменении функции и режима. Дайте более интуитивно понятную индикацию состояния

- Клавиши в основном разделены на 【3-клавишную область 】 и 【5-клавишную область 】, и каждая клавиша имеет несколько функций. Среди них кнопка 【FN】 и клавиша 【5-клавишная область 】 имеют функцию вверх/вниз и функцию, отмеченную на клавише, которая будет изменяться в зависимости от состояния клавиши 【FN】 и режима интерфейса. При запуске по умолчанию используется функция повышения передачи.

- 【FN】 состояние клавиши делится на состояние белого света по умолчанию и состояние красного света.

- 【 5-кнопочная область 】 Статус разделен на белый свет кнопки (ручной режим настройки); Зеленый свет кнопки (предустановленный режим вывода); Кнопка синего света (режим программирования); Нет

- индикатор кнопки (режим преобразования) Функция кнопки Описание работы:

- 【RUN 】 Свет: при включении/выключении питания горит белый свет.

- 【IN 】Кнопка ввода: используется для переключения режима входного сигнала в основном интерфейсе; Когда горит красный индикатор 【FN】, нажмите 【IN】, чтобы войти в настройки ввода.

- 【 OUT 】 Клавиша выхода: используется для переключения режима выходного сигнала на основном интерфейсе. Когда загорится красный индикатор 【FN】, нажмите 【FN】, чтобы войти в настройки вывода. 【FN 】Выход Клавиша возврата: в главном интерфейсе нажмите

- 【 FN 】, он загорится красным светом, чтобы активировать функцию понижения передачи других клавиш (вход в разные режимы и т. д.). В интерфейсе настроек функция 【 FN 】 должна вернуться

- 【Основной интерфейс】: Интерфейс основного дисплея 【RCVK 】 Функциональная клавиша «Вверх»: Когда клавиша белая, она предназначена для добавления значения или выбора вверх (когда выходной импульс является количественным, а курсор не находится внутри, это то же самое, что и программирование). режим). Когда горит красный индикатор 【FN】 (кнопка зеленая), нажмите

- 【RCVK】 для входа/выхода из предустановленного режима вывода. В это время кнопки вверх, вниз, влево и вправо могут быстро вызывать заданное значение сигнала.

- 【AUTO 】 Левая функциональная клавиша: когда клавиша белая, ее нужно выбрать влево (когда выходной импульс количественный, а курсор отсутствует, это то же самое, что и режим программирования). Когда 【FN 】 красная нажмите 【AUTO】, чтобы войти/выйти из режима программирования (кнопка синего света), в это время клавиша вверх-одиночный выход, клавиша вниз-сброс, левая клавиша-конец вывода, правая клавиша-пауза / Продолжать

- 【 ВКЛ/ВЫКЛ 】 Кнопка подтверждения: когда основной интерфейс (включение/выключение выхода); при настройке интерфейса (нажмите «ОК»)

- 【КРИВАЯ】Правая функциональная клавиша: Когда клавиша горит белым светом (выберите вправо ~, когда выходной импульс является количественным, а курсор не находится внутри, это то же самое, что и в режиме программирования). Когда 【FN 】 горит красным светом ( нажмите, чтобы переключить интерфейс кривой/символьный интерфейс)

- 【ПРЕОБРАЗОВАНИЕ】 Функциональная клавиша вниз: когда клавиша белая, она предназначена для уменьшения значения или выбора вниз (когда выходной импульс количественный, а курсор не находится внутри, это то же самое, что и режим программирования; когда 【FN 】 красный свет (нажмите, чтобы войти/выйти из режима преобразования)

#### ДИСПЛЕЙ И СИГНАЛ ОПИСАНИЕ

【 4.1 】 Переключение типов сигналов

- Нажмите 【FN】 в главном интерфейсе. После того, как кнопка 【FN】 станет красной, если вы хотите переключить тип входного сигнала, нажмите кнопку 【IN】, чтобы войти в настройки ввода.

- Если вы хотите переключить тип выходного сигнала, нажмите клавишу 【OUT】, чтобы войти в настройки выхода. После входа в интерфейс настройки вы можете напрямую выбрать нужный сигнал
введите слева направо. Нажмите 【FN 】, чтобы выйти в основной интерфейс

- Существует также множество режимов сигналов, доступных для переключения при различных типах сигналов. Различные типы сигналов также имеют различные параметры, которые можно установить.

【 4.2 】 Сигнал тока в мА

- 【Переключатель режима】: когда основной интерфейс 【FN】 белого цвета, нажмите 【IN/OUT】, чтобы переключить отображение фактического значения ввода/вывода и технического количества.

- 【Обнаружение обрыва цепи на выходе 】: когда выход включен, если интерфейс отображает обрыв цепи и мигает, это означает, что выходной сигнал не подключен
или выход близок к нулю

- 【 Громкость выходной цепиtage 】： FNIRSI SG-003A может установить ток на выходе без нагрузкиtagе. Цель 12V состоит в том, чтобы экономить энергию. Некоторым устройствам требуется возможность привода 24 В.

- 【Диапазон выходного сигнала】: можно установить предельный диапазон выходного тока.

【 4.3 】 В Томtage Сигнал

- 【Переключатель режима 】: когда основной интерфейс 【FN】 белый. Нажмите 【IN/OUT】, чтобы переключить отображение фактического значения и расчетного количества ввода/вывода.

- 【Защита от перегрузки по току】: еслиtage закорочен, выход автоматически отключится

- 【Диапазон вывода】: предельный диапазонtagвыход может быть установлен

【 4.4 】 Пассивный токовый сигнал XMT

- 【Переключатель режима】: когда основной интерфейс 【FN】 белый. Нажмите 【IN/OUT】, чтобы переключить отображение фактического значения и инженерного количества ввода/вывода 【

- Выходной диапазон 】: можно установить предельный диапазон пассивного токового выхода.

【 Импульсный сигнал 4.5 Гц

- 【Режим】: Импульсный сигнал имеет четыре режима: частота, рабочий цикл ШИМ, частота скорости и количественный/счетный импульс. Когда основной интерфейс 【FN】 станет белым, нажмите и удерживайте 【OUT】, чтобы переключить режим.

- 【Диапазон 】: Выберите диапазон выходной частоты: 0~99.999 Гц, 0~999.99 Гц, 0~9999 Гц, 0~200 кГц.

- 【 Метод 】: Выберите уровень/разомкнутую цепь в соответствии с наличием или отсутствием подтягивания.

- 【Выходное пиковое значение】: высота уровня выходного сигнала, максимальное значение составляет 24 В.

- 【Инструкции по эксплуатации частотного режима 】: диапазон частот можно переключать, нажимая 【OUT】, когда основной интерфейс 【FN】 белый.

- 【Инструкции по эксплуатации в режиме ШИМ 】: ШИМ отображает два параметра: значение частоты (то есть значение периода) и рабочий цикл. Значение частоты будет отображаться в исходной позиции инженерного количества (без отображения инженерного количества). Обратите внимание, что максимальная частота не превышает 9999 Гц. Параметры значения частоты/рабочего цикла могут быть установлены при выводе. Когда основной интерфейс 【FN】 окрашен в белый цвет, нажмите 【OUT】 для переключения, появится желтый курсор 【

- Инструкции по эксплуатации для скоростного режима 】

- Режим скорости используется для расчета скорости двигателя или редуктора. Один оборот двигателя или редуктора производит 1 импульс, одна минута составляет 3000 оборотов, поэтому 1 секунда составляет 50 импульсов.

- 【Единица времени】: Частота = RPS (в секунду) * количество импульсов на оборот, RPM (в минуту) = RPS * 60, RPH (в час) = RPS * 3600. При выборе настройки скорости обратите внимание, что максимальная частота не превышает 9999 Гц

- 【Количество импульсов оборотов】: Количество импульсов на оборот двигателя или редуктора, которое можно выбрать в настройках скорости.

- 【 Зуб отсутствует 】: В основном используется для имитации скорости двигателя, выберите ее в настройках скорости.

- 【Инструкции по работе в количественном режиме/режиме подсчета 】: Основная цель количественного измерения импульса – имитация датчика количественного контроля расхода. Значение частоты будет отображаться в позиции исходного количества. Цикл отображается в исходной инженерной позиции, единица измерения — миллисекунды. Когда основной интерфейс 【FN】 белого цвета, нажмите 【OUT】 для переключения между циклическими и количественными значениями, которые различаются курсорами. Значение периода можно изменить во время количественного вывода. В этом режиме, когда курсор исчезает после поворота вывода подсветка клавиш вверх, вниз, влево и вправо станет синей. Функции кнопок «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» также изменятся, то есть кнопка «вверх» — это отправка одиночного импульса. Вниз — остановка и сброс программы, влево — отсутствие функции, вправо — запуск/пауза

【 4.6 】 Обнаружение петли 24 В
Выберите метку 24 В слева и справа в интерфейсе типа сигнала OUT, чтобы войти в это функциональное состояние. В этом состоянии на основном интерфейсе отображается выходной ток контура 24 В. Неограниченный тип обнаружения входного сигнала

- Петля 1: после запуска выхода, 24V vol.tage выводится между портом (OUT) и портом (COM), одновременно определяется ток контура, и ток отображается в области «выходной контур 24 В». Эту функцию можно использовать для проверки, например,ample, пневматические регулирующие клапаны или двухпроводные датчики, подайте на них питание 24 В и определите ток

- Контур 2: после активации независимого источника питания 24 В. Порт (IN-) выводит напряжение 24 Вtage между портом (24 В) и портом (COM). Это не влияет на тип обнаружения входного сигнала портом (IN+). В этом случае выберите мА в качестве типа входного сигнала. Затем порт (IN-) можно объединить с портом (IN+), чтобы сформировать выход 24 В, и в то же время определить токовую петлю. Функция аналогична схеме один

- Порт (IN-) можно переключить на функцию независимого источника питания 24 В. Он выводит один DC24V vol.tage, который в настоящее время является портом (24 В). Порт (24 В) используется с (IN +) для тестирования двухпроводных передатчиков.

Уведомление
①Разница между обнаружением петли 24 В и автономным 24 В заключается в следующем: выходной порт сигнала обнаружения петли 24 В для измерения тока обратной связи.
②Независимый порт 24 В и выходной порт могут формировать источник питания 24 В, его также можно комбинировать с входом (+) для формирования передатчика для подачи питания и измерения тока обратной связи передатчика.

- 【Переключатель режимов】: когда основной интерфейс 【FN】 белый.

- 【Активировать независимое питание 24 В 】: после того, как этот пункт отмечен, независимый источник питания 24 В начинает поступать на порт (24 В) (IN-) и порт (COM), и на него не влияет переключение типа входного и выходного сигнала.

- 【Активировать удержание】: после выбора этого пункта каждый раз при включении машины состояние 24 В будет оставаться в состоянии последнего включения. Иначе каждый раз при включении 24В нужно включать вручную

#### РАСШИРЕНИЯ

【 5.1 】 Инженерное дело

- Когда сигнальное значение аналоговой величины используется в промышленности, обычно необходимо преобразовать его в инженерное значение величины. Таким образом, в настройках ввода и вывода каждого сигнала прибор может установить верхний и нижний пределы его технической величины, а также верхний и нижний пределы, соответствующие значению сигнала.

【 5.2 】 Предустановленное значение

- 【Настройка параметров】: Вы можете установить значение сигнала, соответствующее кнопкам вверх, вниз, влево и вправо.

- 【Инструкции по эксплуатации】: Запуск и выход: Когда основной интерфейс 【FN】 станет красным, нажмите клавишу вверх 【RCVK】, чтобы начать/выйти из предустановки.
【 Клавиши вверх, вниз, влево и вправо 】: после запуска предустановки подсветка клавиш вверх, вниз, влево и вправо станет зеленой, и функция клавиши также изменится.
«вывести установленное значение»

【 5.3 】 Преобразование сигнала

- Входной сигнал преобразуется в выходной сигнал. Напримерample, сигнал входной частоты преобразуется в сигнал тока, а диапазон ввода составляет 0-1000 Гц и преобразуется в 4-20 мА.

- 【 Настройки параметров 】:

- Верхний предел ввода/нижний предел ввода: ampдиапазон высоты входного сигнала

- Верхний предел выхода/нижний предел выхода: ampДиапазон высоты выходного сигнала

- Разрешено превышение: для exampле, 1-5В преобразуется в 4-20мА. Если пользователь отметит эту опцию, когда вход включен, выход будет соответствовать OmA. Если пользователь не
проверьте это, тогда выход 4 мА и выход заблокирован в пределах установленного диапазона

- Автоматическая работа: после выбора этой опции преобразование сигнала будет автоматически запущено при следующем включении питания, и преобразование сигнала будет автоматически отменено, когда преобразование сигнала будет завершено.

- 【 Инструкции 】:
【Запуск и выход 】: Когда основной интерфейс 【FN】 станет красным, нажмите клавишу 【CONVERT】, чтобы запустить/выйти из режима преобразования сигнала. После запуска подсветка клавиш «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» отключится и не будет работать.

【 5.4 】 Вывод программы

- Выход программирования может автоматически завершать N циклов вывода сигнала в соответствии с параметрами, установленными пользователем. Эта функция в основном используется для испытания на старение электрического клапана или пневматического клапана или для тестовых работ, таких как отладка программы ПЛК.

【Настройки параметров】:

- Режим: он разделен на три режима: одиночный подъем, одиночное падение и цикл.

- Количество циклов: 0 — бесконечно, 30000 — максимально

- Начальное значение: значение при каждом запуске

- Конечное значение: значение в конце каждого

- Значение шага приращения: значение каждого приращения

- Время шага приращения: время между каждым приращением

- Конечная остановка: задержка времени при достижении конечного значения

- Значение шага уменьшения: значение для уменьшения каждый раз

- Время шага уменьшения: время между каждым уменьшением

- Останов цикла: задержка времени при начальном значении

- 【Дополнительное описание параметров】:
Начальное значение и конечное значение одиночного подъема и одиночного падения выбираются в соответствии с
высокий и низкий, и не закрывается автоматически

- 【 инструкции 】:
（1）Запуск и выход: когда основной интерфейс 【FN】 красный, нажмите левую клавишу 【AUTO 】, чтобы запустить/выйти из режима программирования вывода.
（2）Кнопки «вверх», «вниз», «влево» и «вправо»: после запуска режима вывода программирования подсветка клавиш «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» станет синей. Также изменятся функции кнопок вверх, вниз, влево и вправо, то есть верхняя — одиночный запуск, нижняя — сброс программы, левая — пошаговый запуск, правая — стоп/продолжение.

【 5.5 】 Кривая в реальном времени

- 【 Инструкции 】:
Когда основной интерфейс 【FN】 станет красным, нажмите правую кнопку 【CURVE】, чтобы переключить
интерфейс с/без кривой

- 【Описание параметра】:

- Включите выходную кривую: включите следующую кривую отображения выходного сигнала (красная линия)

- Автоматическое масштабирование выходного сигнала: автоматически настраивайте диапазон масштаба выходного сигнала и автоматически настраивайте диапазон масштаба оси Y с максимальным и минимальным значениями кривой.

- Автоматическое масштабирование ввода: автоматическая настройка диапазона масштаба входного сигнала и автоматическая настройка диапазона масштаба оси Y в соответствии с максимальным и минимальным значениями кривой.

- Acquisition time: интервал обновления кривой и шкала времени также будут меняться вместе с ним.

【 5.6 】 Время вывода

- 【Время активации выхода 】: Если этот флажок установлен, каждый выход автоматически отключит выход по истечении времени выхода.

- 【Время вывода】: Установить время выхода

【 5.7 】 Связь

- 【Соединение USB 】: поскольку для связи используется аналоговый последовательный порт USB. Обратите внимание, что зарядка замедлится после проверки USB-соединения.

- 【 Адрес подчиненного устройства 】: Адрес подчиненного устройства MODBUS. (Пожалуйста, обратитесь к прилагаемым таблицам 1, 2 и 3 на странице 14 для получения адреса и описания регистра приборов)

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Все переключается электронными переключателями 】
【Вывод всестороннего сигнала】:
Ток / объемtage / Частота

Все переключается электронными переключателями 】
【Вывод всестороннего сигнала】:
Ток / объемtage / Частота

с этим входом (-), порт на 24В, так как питание обратной связи клапана, вход и выход осуществляются одновременно

Этот вход (-), порт закрыт на 24В, так как отрицательный полюс входного сигнала, вход и выход выполняются одновременно

#### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

【 7.1 】 Устранение неисправностей

- Нет ответа при включении SG-003A：

- Определите, заряжена ли батарея и горит ли индикатор при зарядке.

- Ошибка при обновлении прошивки приводит к сбою системы

- Ненормальное отображение экрана： Проверьте, правильно ли подключен экран.

- Ненормальное выходное значение или измеренное значение:

- Проверьте сигнальную линию

- Проверьте интерфейс для выбора сигнала

- Целевой параметр соединения превышает диапазон, указанный техническим индикатором? (Это может привести к неправильной работе прибора или даже повреждению)

- Ошибка ввода и вывода: это нормально, что могут быть ошибки ввода и вывода. Поскольку ввод и вывод не изолированы

【 7.2 】 Обслуживание оборудования

- Измеритель питается от перезаряжаемой литиевой батареи 3.7 В, используйте адаптер питания, чтобы продлить срок службы батареи при использовании в течение длительного времени.

- Этот прибор не является водонепроницаемым, пожалуйста, не используйте его в условиях высокой влажности.

- Не размещайте устройство в неустойчивом месте или в месте, которое может быть подвержено сильным вибрациям.

- Не устанавливайте данное устройство в местах с высокой влажностью, пылью, прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе или вблизи высоких температур.

【 7.3 】 Обновление прошивки

- SG-003A использует эмулированный USB-диск U для обновления прошивки.

- 【Этапы обновления 】：

- Подключите счетчик к ПК и включите его. Подождите, пока компьютер распознает Udrive с именем «Bootloader».

- Скопируйте прошивку для обновления на диск U

- Через несколько секунд устройство нормально включается, и обновление проходит успешно.

Уведомление

- If диск U не может быть нормально распознан при подключении к ПК во включенном состоянии. В этот момент, пожалуйста, выключите и перезапустите!

- Обновление прошивки через USB поддерживает только WIN10. Запрещается перетаскивать файлы, кроме официально выпущенных FIRST. В противном случае велика вероятность необратимых последствий.