Инструкция по эксплуатации

Цифровой осциллограф-мультиметр ZOYI ZT702S+

1. Введение

Прибор ZT702S+ – это портативный многофункциональный измеритель, объединяющий в одном корпусе:

- Цифровой осциллограф (10 МГц, 48 MSa/s)

- Полнофункциональный мультиметр (9999 отсчётов, True RMS)

- Встроенный тестер сигналов

Благодаря компактности и универсальности подходит для ремонта, отладки и тестирования электронных схем как дома, так и в полевых условиях.

2. Комплект поставки

- Прибор ZT702S+ в защитном чехле

- BNC-щуп осциллографа (1×10)

- Две батарейки для теста в режиме мультиметра (опционально)

- Встроенный Li-ion аккумулятор 18650

- USB-кабель Type-C для зарядки и связи с ПК

- Комплект щупов мультиметра (чёрный и красный)

- Краткая инструкция на английском и китайском языках

3. Органы управления и дисплей

3.1 Передняя панель

- 2,8" цветной IPS-дисплей – отображает осциллограмму, значения мультиметра и системные меню

- Кнопка MODE – переключение между режимом осциллографа и мультиметра

- Кнопка AUTO – автоматическая подстройка масштаба и смещения осциллограммы

- Энкодер (ручка) – прокрутка меню, изменение параметров, масштабирование сигнала

- Кнопка MENU – доступ к настройкам и параметрам прибора

- Кнопка ENTER – подтверждение выбора

3.2 Разъёмы и выводы

- BNC-разъём осциллографа – подключение щупа для измерения напряжения переменного и постоянного тока

- COM (чёрный) – общий вывод мультиметра (земля)

- VΩmA (красный) – вывод мультиметра для напряжения, сопротивления, ёмкости и малых токов

- A (красный, маркирован) – вывод для измерения больших токов (до 10 А)

- Кнопка питания ON/OFF – включение и выключение прибора

- USB Type-C – зарядка аккумулятора и связь с компьютером

4. Подготовка к работе

4.1 Зарядка аккумулятора

- Подключите USB-кабель Type-C к разъёму на задней панели прибора

- Подключите другой конец к адаптеру питания (5 В, ≥1 А)

- Индикатор зарядки на экране покажет процесс (обычно 2–3 часа для полной зарядки)

- При полной зарядке значок батареи станет полным

Примечание: Прибор можно использовать во время зарядки.

4.2 Первое включение

- Нажмите кнопку ON на боковой панели

- Дождитесь загрузки системы (обычно 2–3 секунды)

- На дисплее отобразится главное меню с выбором режима

- По умолчанию прибор загружается в режим осциллографа

5. Режим осциллографа

5.1 Подключение щупа

- Вставьте BNC-коннектор щупа в разъём осциллографа на передней панели

- Убедитесь, что щуп имеет правильное ослабление (×1 или ×10, обычно указано на теле щупа)

- Красный провод щупа подключается к измеряемой точке, чёрный (зажим) – к земле/общей точке схемы

5.2 Запуск измерения сигнала

- Нажмите MODE, чтобы убедиться, что вы в режиме осциллографа

- Прикоснитесь щупом к измеряемому узлу схемы

- Нажмите AUTO для автоматической подстройки масштаба по вертикали и горизонтали

- На дисплее отобразится осциллограмма сигнала

5.3 Ручная настройка параметров

Масштаб по вертикали (Voltage/Div):

- Вращайте энкодер вверх/вниз, чтобы изменить чувствительность (от 10 мВ/дел до 100 В/дел)

- Меньший масштаб = более детальное изображение слабых сигналов

Масштаб по горизонтали (Time/Div):

- Удерживайте кнопку MENU и вращайте энкодер для изменения развёртки по времени

- Диапазон: от 1 мкс/дел до 1 с/дел

Смещение по вертикали (Offset):

- Нажмите MENU → выберите OFFSET → вращайте энкодер для смещения нулевой линии по вертикали

5.4 Активация триггера

Триггер позволяет «поймать» определённый фрагмент сигнала и стабилизировать изображение:

- Нажмите MENU → выберите TRIGGER

- Выберите режим:

  - Auto – автоматический триггер, осциллограмма обновляется независимо

  - Normal – прибор ждёт условия триггера для обновления экрана

  - Single – один цикл измерения, затем пауза

- Установите уровень триггера (вращайте энкодер)

- Выберите фронт: Rising (нарастающий) или Falling (спадающий)

5.5 Считывание параметров сигнала

На экране отображаются в реальном времени:

- Freq – частота сигнала

- Period – период колебания

- Vrms – эффективное (действующее) значение напряжения

- Vpp – размах (пик-пик)

- Vavg – среднее значение

- Vmax, Vmin – максимальное и минимальное значение за период

6. Режим мультиметра

6.1 Переключение на режим мультиметра

- Нажмите кнопку MODE

- Выберите MULTIMETER в меню

- Экран переключится на отображение мультиметра с показаниями в большом цифровом виде

6.2 Измерение напряжения постоянного тока (DC)

- Вставьте красный щуп в разъём VΩmA, чёрный – в COM

- Прикоснитесь щупами к измеряемым точкам (красный к плюсу, чёрный к минусу или земле)

- Прибор автоматически определит полярность и диапазон

- Показание напряжения отобразится на дисплее

6.3 Измерение напряжения переменного тока (AC)

- Подключите щупы как описано выше

- В меню выберите AC V~ (переменное напряжение)

- Приложите щупы к измеряемым выводам (полярность не важна)

- Прибор покажет действующее (RMS) значение напряжения

6.4 Измерение тока

Малые токи (до 400 мА):

- Красный щуп в разъём VΩmA

- Включите в разрыв цепи последовательно

Большие токи (до 10 А):

- Переместите красный щуп в разъём A (внимание: предохранитель 10 А)

- Максимально допустимый ток 10 А, при превышении срабатывает предохранитель

6.5 Измерение сопротивления

- Убедитесь, что цепь обесточена

- Вставьте щупы в разъёмы COM и VΩmA

- В меню выберите Ω (сопротивление)

- Приложите щупы к выводам резистора или участка цепи

- Показание выведется на дисплей (единицы: Ω, кОм, МОм)

6.6 Измерение ёмкости

- Отключите питание цепи и разрядите конденсатор

- В меню выберите Cap или F (ёмкость)

- Приложите щупы к выводам конденсатора

- Результат отобразится в пикофарадах (pF), нанофарадах (nF) или микрофарадах (μF)

6.7 Диодный тест и прозвонка

- Diode mode: показывает падение напряжения на переходе диода (рабочее значение ~0,6–0,7 В)

- Beep mode (прозвонка): издаёт звуковой сигнал при контакте между точками (сопротивление < 50 Ом)

6.8 Измерение частоты

- Подключите щупы к выводам измеряемого сигнала переменного тока

- В меню выберите Freq (частота)

- Прибор выведет частоту в герцах (Гц, кГц, МГц)

7. Меню и настройки

7.1 Доступ в меню

- Нажмите кнопку MENU для входа в основное меню

- Используйте энкодер для перемещения по пунктам

- Нажмите ENTER для подтверждения выбора

- Нажмите MENU снова для выхода

7.2 Основные параметры в меню

- Language – выбор языка интерфейса (русский, английский, китайский и др.)

- Display – яркость, контрастность дисплея, время автоотключения

- Probe Calibration – калибровка щупа для повышения точности (при необходимости)

- Data Logger – сохранение данных в памяти прибора

- Reset – восстановление заводских настроек

- About – информация о версии ПО и номере серийного аппарата

8. Сохранение и передача данных

8.1 Сохранение осциллограмм

- Во время работы в режиме осциллографа нажмите MENU → Save

- Выберите нужный слот памяти (обычно доступно 5–10 слотов)

- Нажмите ENTER для сохранения снимка

- Прибор подтвердит сохранение звуковым сигналом

8.2 Просмотр сохранённых данных

- Нажмите MENU → Recall (или Load)

- Выберите нужный слот

- Нажмите ENTER для загрузки осциллограммы

8.3 Передача на компьютер

- Подключите прибор к ПК кабелем Type-C

- На компьютере установите драйвер (скачайте с официального сайта ZOYI)

- Используйте программное обеспечение ZOYI для загрузки и анализа данных

- Данные можно экспортировать в форматы CSV, PNG или другие

9. Техническое обслуживание и безопасность

9.1 Особенности и ограничения

- Максимальное измеряемое напряжение осциллографом: 1000 В постоянного, 700 В переменного (потребуется специальный высоковольтный щуп)

- Максимальный ток мультиметра: 10 А в режиме DC/AC (длительно не рекомендуется)

- Диапазон рабочих температур: 0…40 °C

- Влажность: не более 80% без конденсации

9.2 Правила безопасности

- Не подключайте прибор к напряжениям выше 1000 В без специальных высоковольтных щупов

- Перед измерением убедитесь, что выбран правильный диапазон

- При работе с большими токами (режим А) соблюдайте осторожность

- Не пытайтесь разбирать прибор самостоятельно – это может привести к повреждению и потере гарантии

- Если прибор упал или получил механическую травму, проверьте его работоспособность перед использованием

- Держите прибор подальше от влаги и агрессивных сред

9.3 Уход и чистка

- Протирайте корпус мягкой влажной тканью

- Не используйте абразивные материалы или растворители

- Храните в сухом месте при комнатной температуре

- Время от времени включайте и разряжайте аккумулятор полностью для его оптимальной работы

9.4 Замена предохранителя (ток 10 А)

Если ток 10 А не работает, возможно, сгорел предохранитель:

- Выключите прибор

- Отвинтите разъём A (используя плоскую отвёртку)

- Аккуратно извлеките предохранитель

- Замените на новый 10А/250В (тип: керамический трубчатый)

- Закрутите разъём обратно

10. Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Разряженный аккумулятор | Зарядите прибор через USB Type-C 2–3 часа |
| Нет сигнала на экране | Щуп не подключен или повреждён | Проверьте BNC-щуп, переподключите |
| Показания прыгают | Плохой контакт | Убедитесь, что щупы прочно прижаты к точкам |
| Дисплей очень тёмный | Низкая яркость | Зайдите в MENU → Display → увеличьте яркость |
| Ошибка в режиме AC | Сигнал ниже минимального | Увеличьте амплитуду измеряемого сигнала |
| Нет звука при прозвонке | Выключен звук | Нажмите MENU → Sound → включите |

11. Технические характеристики

Осциллограф

- Полоса пропускания: 10 МГц (–3 дБ)

- Частота выборки: 48 MSa/s (максимальная)

- Глубина памяти: 64 Kpts

- Чувствительность: от 10 мВ/дел до 100 В/дел

- Входное сопротивление: 1 МОм

- Макс. входное напряжение: 1000 В постоянного, 700 В переменного

Мультиметр

- Разрешение: 9999 отсчётов

- Измерения: Напряжение DC/AC, ток DC/AC, сопротивление, ёмкость, частота, температура (опционально), диод, прозвонка

- Точность напряжения DC: ±0,5% от показания + 2 отсчёта

- True RMS: совместим с синусоидальными и несинусоидальными сигналами

Общие характеристики

- Питание: встроенный Li-ion аккумулятор 18650 (USB Type-C зарядка)

- Время работы: до 8–10 часов в режиме осциллографа

- Размеры: 180 × 90 × 35 мм (примерно)

- Вес: около 300 г

- Рабочая температура: 0…40 °C

- Степень защиты: IPX4 (брызгозащита)

12. Гарантия и поддержка

- Гарантийный период: обычно 12 месяцев с момента покупки

- При возникновении вопросов обратитесь к дилеру или посетите официальный сайт ZOYI (https://www.zoyitools.com)

- Для скачивания обновлений ПО и документации посетите сайт производителя

- Техническая поддержка доступна по электронной почте или через мессенджеры, указанные на упаковке

Приложение: Примеры типовых измерений

Пример 1: Измерение частоты и амплитуды сигнала генератора

- Подключите выход генератора к осциллографу через BNC-щуп

- Включите прибор, перейдите в режим осциллографа

- Нажмите AUTO для автомасштабирования

- На экране отобразятся значения Freq, Vpp, Vrms

- При необходимости отрегулируйте масштабы вручную

Пример 2: Проверка источника питания

- В режиме мультиметра выберите DC V (напряжение постоянного тока)

- Подключите щупы к выводам источника

- Проверьте полярность и значение напряжения

- Если показание нестабильно, переключитесь в режим осциллографа для анализа пульсаций

Пример 3: Поиск обрыва в кабеле

- Отключите питание

- В режиме мультиметра включите режим прозвонки (Beep)

- Приложите щупы к концам кабеля

- При наличии контакта прозвучит звуковой сигнал; при разрыве – звука не будет

Дата последнего обновления: 25 декабря 2025 г.
Версия инструкции: 1.0 (русский язык)